NT-C101A中文说明书

- 防尘埃盖子-----在测试时请把盖子打开

- 空气进口 ------在测试时空气进口处

- 表示液晶屏-----空气离子测定值的表示

- INT开关 ------测定间隔　0.25秒和1.0秒切换

- 正离子开关――正离子测试切换

- 负离子开关――负例子测试切换

- SLOW灯　―――测试间隔　1.0秒时点灯

- FAST灯　―――测试间隔　0.25秒时点灯

- RANGE OVER灯－测定个数2.999.000个/cc 以上时电灯

- 电池收纳盒　－电池驱动用电池收纳盒  碱性电池或充电电池单３  3×3个

- 空气排出口　－排风扇的排气口

- 电源开关　――向上按是 开    向下按是  关

- 地线端子  ----地线连接用端子

- AC 适配器-----专用AC适配器连接插座

- 三脚架固定镙丝孔--三脚架使用时安装时镙丝孔

使用方法

●关于电源

专用AC适配器，单三电池3个  （可以推荐使用水素充电电池）。

在使用电池的同时，也可以使用专用AC适配器。

●负离子的测试

归零: 开机（测试口的盖子不要打开），按-ION键，10到0到计时，然后将INT.+ION.-ION三个键同时按下2秒后，显示8888闪动，30秒后，显示为0，即为OK，也就是说任何时候使用时，必须先归0，然后再开始测试

1，防尘埃盖子打开

测试时把防尘埃盖子向左上面滑动打开。

（请把空气进口处完全打开）

2，电源开关打开 ON状态，或按负离子开关。

按动电源开关，或按动负离子开关。

3，负离子的测试状态

测试准备时间要等待10秒后，自动进行测试，液晶片上表示10秒计数后，

负离子测试状态。

- UP  10       >>>   - 13.60

使用方法

●正离子的测试

1，防尘埃盖子打开

测试时把防尘埃盖子向左上面滑动打开。

（请把空气进口处完全打开）

2，电源开关打开 ON状态，或按正离子开关。

按动电源开关，或按动正离子开关。

3，负离子的测试状态

测试准备时间要等待10秒后，自动进行测试，液晶片上表示10秒计数后，

正离子测试状态。

＋ UP  10       >>>   ＋ 13.60

●测试间隔的切换

负离子，正离子的测试 两个的测试状态都是按动INT开关后，测试间隔0.25秒

和 1.0秒可以切换。

（本机已设定了在电源开启时测试间隔0.25秒）

●测试值表示的读法

＋ 13.60

小数点表记是千位数字表示，小数点前的数字读「千」

负离子测试时 「―」 　正离子测试时 「＋」

※测试挡位（千的单位）是在测试时小数点的位子根据测试值自动变化的。

例子１，负离子测试时测试值　－10个/cc时表示的意思。

例子２，负离子测试时测试值　－130个/cc时表示的意思

例子３，负离子测试时测试值　－1.360个/cc时表示的意思

例子４，负离子测试时测试值　－13.60个/cc时13,600表示的意思

例子５，负离子测试时测试值　－136.0个/cc时136,000表示的意思

例子６，负离子测试时测试值　－1360个/cc时1,360,000表示的意思

本机的测试值的测试范围是 2,999,000个/cc ,如果超出 [2999] RANGE OVER 灯就亮了。

警告表示

●电池使用时的警告表示

在电池使用的时候，电池的容量渐渐不足时，显示屏上警告显示的，

电池容量渐渐不足 [LO BAT]的表示是点闪的

要交换新电池，或请使用专用AC适配器

Lo BAT

-13.60

8A7E

[BATE] 表示出现的时候，是表示电池容量没有，不能测试的状态。

故障的看法

再次对于下记表内的内容进行确认。

确认后也没有办法正常地使用，请向购买代理店咨询。

症状                       原因                          处理方法

插上电源时，显示屏         专用AC适配器是否连接好。    专用AC适配器再次确认，原配适配器以外

什么都没有显示。                                        的适配器使用，会是造成故障的原因。

电池的容量不足               新的电池交换

空气中负离子发生量没有的   感应器上结露或者吸湿         湿度不高的地方略放置一下，防尘埃盖子

状态下，测试值数字不会     过高，造成的。               开，关几次就会恢复。

降低。

测试值大的变化，不安定     空气进风口直接直接对着      测试方向变换一下，不要直接让大风量吹。

大风吹。

周边的物体，人物在动         空气离子是带电的（静电）的影响非常大

测试中最好周边的环境是平静，静态。

测试值慢慢下降，测试的　　本体的，周边有带电物　　　　　空气离子发生器交换一个大发生量空气

感度不好。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　离子发生器测试时，本体，周边带电，

所以测试值下降，测试感度低下。湿度少

的地方，容易发生，如果在此环境中测试

本体要放上地线，不要带电测试。