LX-A型邵氏橡胶硬度计，是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。它执行国家标准gb/t531—1999《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》，该国家标准等同采用国际标准《rubber-determination of indentation hardness by means of pocket hardness meters》；同时还参照执行jjg304-2003《a型邵氏硬度计检定规程》中有关规定。具有结构简单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点，既可以随身携带手持测量，也可以装置在配套生产的同型号定荷测定。
规格及参数: 
 刻度盘值：0-100ha； 
 压针行程范围：0—2.5mm； 
 压针端部压力：0.055n-8.05n； 
 压针顶端直径：0.79mm+-0.03mm； 
 使用方法: 
 把试样放置在坚固的平面上，拿住硬度计，压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm，平稳地把压足压在试样上，不能有任何振动，并保持压足平行于试样表面，以使压针垂直地压入试样，所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触，除另有规定，必须在压足和试样完全按触后1秒内读数，如果是其他间隔时间读数则必须说明，在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次，取其平均值。 
使用须知: 
 ⑴、测定前应检查硬度计的指针在自由状态下应指向零。如（指针量偏离零位时，可以松动右上角压紧螺丝，转动表面，对准零位）将硬度计压在玻璃板上时，（压针端面与压脚底面严密接触于玻璃板上）指针应指100度，如不指零位和100度时，可轻微按动压针几次，如仍不指零位和100度时，则不能使用，如在定荷架上使用时，可拨动手柄，使工作台上升，将定位销插入工作台下部小孔，调整后使用。如仍不指100度时， 同样不可使用，需要进行调整。但调整必须要有专用砝码和检定装置，所以最好送生产单位调整为宜。
⑵、橡胶的试样及试验温度要求； ①、橡胶的试样厚度不小于6mm，宽度不小于15mm，长度不小于35mm，试样厚度不足6mm时，可用同样胶片重叠测定，但不超过3层。并要求胶片上下平行。 ②、检定时室温为23℃±5℃，检定前硬度计在此温度下至少存放1小时。 
⑶、塑料试样及试验温度要求； ①、塑料试样为正方形，边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。 ②、在可能的情况下，试样在测试前应按照gb/t2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。 
⑷、橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有缺陷、机械损伤及杂质。 
⑸、硬度计使用35000次后，建议每使用10000次左右按gb531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。 
⑹、硬度计使用完毕后，装入仪器盒或仪器箱内，放置干燥处，防止受潮。 
⑺、定荷测定架上的升降小轴和工作台底部，请注意经常揩擦干净，涂少量防锈油，以防生锈。
⑻、使用邵氏硬度时，当a型硬度计示值低于10ha时是不准确的，测量结果不能使用。a型硬度计测量值超出90ha时推荐使用d型硬度计。

邵氏硬度计LX-A的特点

LX-A型邵氏硬度计，是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。LX-A橡胶硬度计执行国家标准GB/T531—1999《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》，该国家标准等同采用国际标准《Rubber-Determination of indentation hardness by means of pocket har-dness meters》；同时还参照执行JJG304-2003《A型邵氏硬度计检定规程》中有关规定。LX-A硬度计装置在配套生产的同型号负荷测定架上，能在实验室内对橡胶、塑料标准试片测定其标准硬度。还可手持硬度计表头，对承装在设备上的橡胶（塑料）物件测定其表面硬度。
注：本硬度计也可对塑料试片和塑料制品进行硬度测定。但塑料试样及调节，必须按照GB/T2918—1998《塑料试样状态调节和试验的标准环境》有关规定进行。

LX-A型邵氏硬度计使用要求

⑴、测定前应检查硬度计的指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时，可以松动右上角压紧螺钉，转动表面，对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上，压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时，指针应指向100+/-1HA，如不指向100+/-1HA时，可轻微按动压针几次，如仍不指100+/-1HA时，则此硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时，可拨动手柄，使工作台上升至定荷砝码抬起，使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时，指针应指向100+/-1HA。如不指100+/-1HA时， 可调整工作台平面的调节螺钉，若调整后指针仍不指100+/-1HA时，最好送生产单位调整为宜。 
⑵、橡胶的试样及试验温度要求； ①、橡胶的试样厚度不小于6mm，宽度不小于15mm，长度不小于35mm，试样厚度不足6mm时，可用同样胶片重叠测定，但不超过3层。并要求胶片上下平行。 ②、检定时室温为23℃±5℃，检定前硬度计在此温度下至少存放1小时。 
⑶、塑料试样及试验温度要求； ①、塑料试样为正方形，边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。 ②、在可能的情况下，试样在测试前应按照GB/T2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。
⑷、橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。
⑸、硬度计使用35000次后，建议每使用10000次左右按GB531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。
⑹、硬度计使用完毕后，装入仪器盒或仪器箱内，放置干燥处，防止受潮。
⑺、定荷测定架上的升降小轴和工作台底部，请注意经常揩擦干净，涂少量防锈油，以防生锈。
⑻、使用邵氏硬度计时，当A型硬度计示值低于10HA时是不准确的，测量结果不能使用。A型硬度计测量值超出90HA时推荐使用D型硬度计。

LX-A橡胶袖珍硬度计的使用方法

把试样放置在坚固的平面上，拿住硬度计，压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm，平稳地把压足压在试样上，不能有任何振动，并保持压足平行于试样表面，以使压针垂直地压入试样，所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触，除另有规定，必须在压足和试样完全按触后1秒内读数，如果是其他间隔时间读数则必须说明，在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次，取其平均值。

LX-A橡胶硬度计的技术参数

- 刻度盘值：0~100HA；

- 推荐测量范围：10~90HA

- 外型尺寸：115x60x25mm

- 压针行程：2.5mm；

- 压针头部尺寸：Ф0.79mm

- 净重：0.5kg